| 机构名称 |  |
| --- | --- |
| 委托单位 | 国际DICOM标准中国委员会 |
| 委托单位地址 | 中国四川省成都市西源大道2006号 | 邮政编码 | 611731 |
| 委托单位联系人 | 高忠军 | 联系电话 | 028-87820995 |
| 执行机构 | 电子科技大学 |
| 测评方式 | 现场测试 |
| 测评类型 | 医疗机构影像设备DICOM标准符合性测评 |
| 测评产品名称及型号 |  |
| 测评日期 | 2017/01/16 |
| 依据与参考标准 | 国际DICOM标准（2015C版） WS/T XXXX-2012医学数字影像中文封装规范与通信规则 《医学数字影像与通信（DICOM）中文符合性测评规范》 WS/T XXXX-2012医学数字影像通信基本数据集 |
| 测评工具 | GD-ConformanceTest System V 1.0 |
| 测评结论 | 实测中文字符集 | 符合的字符集 | 符合率 |
|  | 1个 | XX个 | XX |
|  | 实测数据元 | 符合的数据元 | 符合率 |
|  | XX个 | XX个 | XX |
| 测评结果 | XX级 （一级，三级，不通过） |
| 测评人员 | XXXX | 日期 | XXXX |
| 审核人员 |  | 日期 |  |

| 测评详细结果 |
| --- |
| 医学数字影像中文封装与通信规则测评 |
| 序号 | 测评项目 | 测评结果 |
|  | GB18030 | 符合 |
| 医学数字影像通信基本数据集测评 |
| 序号 | 测评项目 | 测评项目 | 测评结果 |
|  | (0010,0020) | 健康档案标识符 | 符合 |
|  | (0010,0010) | 本人姓名 | 符合 |
|  | (0010,0040) | 性别代码 | 符合 |
|  | (0010,0030) | 出生日期 | 符合 |
|  | (0010,0032) | 出生时间 | 符合 |
|  | (0010,2160) | 民族 | 符合 |
|  | (0010,1020) | 身高（cm） | 符合 |
|  | (0010,1030) | 体重（kg） | 符合 |
|  | (0010,2154) | 电话号码 | 符合 |
|  | (0010,1040) | 现住地址-村（街、路、弄等） | 符合 |
|  | (0010,1040) | 现住地址-门牌号码 | 符合 |
|  | (0010,1040) | 现住地址-省（自治区、直辖市） | 符合 |
|  | (0010,1040) | 现住地址-市（地区、州） | 符合 |
|  | (0010,1040) | 现住地址-县（区） | 符合 |
|  | (0010,1040) | 现住地址-乡（镇、街道办事处） | 符合 |
|  | (0010,2180) | 职业类别代码 | 符合 |
|  | (0010,2110) | 过敏史 | 符合 |
|  | (0010,21A0) | 吸烟频率代码 | 符合 |
|  | (0010,21C0) | 怀孕标志 | 符合 |
|  | (0010,21D0) | 末次月经日期 | 符合 |
|  | (0010,0020) | 影像检查号 | 符合 |
|  | (0020,000D) | 检查唯一标识符 | 符合 |
|  | (0018,0015) | 检查部位代码 | 符合 |
|  | (0008,1030) | 检查方法描述 | 符合 |
|  | (0018,5100) | 检查方位代码 | 符合 |
|  | (0008,0020) | 检查日期 | 符合 |
|  | (0008,0030) | 检查时间 | 符合 |
|  | (0040,0252) | 影像检查过程状态 | 符合 |
|  | (0008,0060) | 模态代码 | 符合 |
|  | (0008,0070) | 设备制造厂商名称 | 符合 |
|  | (0008,0080) | 检查机构名称 | 符合 |
|  | (0008,1040) | 检查科室名称 | 符合 |
|  | (0008,1050) | 技师姓名 | 符合 |
|  | (0008,0052) | 查询检索层级代码 | 符合 |
|  | (0020,000E) | 序列唯一标识符 | 符合 |
|  | (0008,0021) | 影像序列生成日期 | 符合 |
|  | (0008,0031) | 影像序列生成时间 | 符合 |
|  | (0008,103E) | 序列方法描述 | 符合 |
|  | (0018,0060) | 电压（kV） | 符合 |
|  | (0018,1151) | 电流（mA） | 符合 |
|  | (0018,0050) | 层厚（mm） | 符合 |
|  | (0018,0088) | 层距（mm） | 符合 |
|  | (0008,0018) | 图片唯一标识符 | 符合 |
|  | (0020,0013) | 影像序列中图片顺序号 | 符合 |
|  | (0008,0022) | 影像图片生成日期 | 符合 |
|  | (0008,0032) | 影像图片生成时间 | 符合 |
|  | (0028,0011) | 影像图片宽度 | 符合 |
|  | (0028,0010) | 影像图片高度 | 符合 |
| 单台设备服务类测评情况 |
| 测评内容 | 结论 | 备注 |
| DICOM基本服务类 | CEcho SCU |  | 详见现场查验 CIMICS-XG-322-00 表 |
|  | Modality Worklist SCU |  |  |
|  | CStore SCU |  |  |
| 设备配套文档 | 一致性声明 |  |
|  | 测试证书（CIMICS证书） |  |
| 测评结果： XXX医疗机构所使用XXXXXX公司XXXXXX型号的设备经DICOM标准符合性测评，各项指标综合评定为： 。 本测评结果有效期为贰年。 测评机构（盖章）： 日期： |

注意事项：

•本报告经授权人签字并加盖“国际DICOM标准中国委员会专用章”有效。

•本报告测评结果只对医疗机构当前测评结果有效。

•未经国际DICOM标准中国委员会同意，不得用于其它商业运作。

•未经国际DICOM标准中国委员会书面批准，不得部分复印报告。

| •单位地址： | 中国四川省成都市西源大道2006号 |
| --- | --- |
| •邮政编码： | 611731 |
| •通信地址： | 中国四川省电子科技大学清水河校区主楼A2516 |
| •电 话： | 028-87820995 |
| •电子信箱： | cimics@uestc.edu.cn |